Digitális zajszintmérő

Felhasználói kézikönyv

Típus:882A

A  Figyelmeztetés：

A termék használatba vétele előtt, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet. A készüléket úgy tervezték, hogy annak mérési eredményei megfeleljenek, a Safety Engineers, Health, Industrial Safety offices és Sound Quality control szabványoknak, különböző környezetben.

B  Tulajdonságok:

1）A készülék megfelel, a zajszintmérőkre vonatkozó IEC651 TYPE2& ANSI S1.4 TYPE2 szabványoknak.

2）Azonnali zajszintmérés funkció.

3）Térési tartomány: 30-130 decibel

4）2 egyenlő kiértékelésű hangnyomásszinttel: A és C.

5）Gyors, és lassú dinamikus karakterisztika mód.

6）AC és DC kimenet, frekvencia analizáló szint rögzítő, FFT analizáló, grafikus rögzítő, stb…

C  Műszaki jellemzők:

1）Pontosság: ±1.5 dB (normal körülmények között)

2）Frekvenciatartomány:  31.5 Hz~ 8.5K Hz

3）Linearitási tartomány: 50 dB

4）Mérési szint: 30-130 dBA, 30-130 dBC

5）Frekvencia kiértékelés: A, C

6）Digitális kijelző:  5 számjegyes

Felbontás：0.1dB

Kijelző：0.5 secretary

7）Diagram: 50 dB-ig skálázva, 1 dB léptékkel aktuális hangnyomás mérése; időtartam: 50 ms

8）Szint tartományok：30-80 dB, 50-100 dB；60-110 dB, 80-130 dB,

9）Felső- és alsó határértéken túli kijelzés.

10）AC kimenet: 0.707 Vrms @ FS kimeneti ellenállás: ~600Ω

11）DC kimenet: 10 mV / dB kimeneti ellenállás ~100Ω

12）Mérési idő: Gyors / Lassú

13）Mikrofon: 1/2’ Electret Condenser mikrofon

14）Max: Legnagyobb mért érték tartása

15）Tápfeszültség: 9V alkali elem, vagy 9VDC adapter 	    Elem élettartama: ~30 óra (alkali elemmel)

16）Önkalibráció: 10 másodperc (bekapcsoláskor)

17）Működési hőmérséklet: 0°C - +40°C       				Működési páratartalom: 10% - 80%

18）Tárolási hőmérséklet: -10°C - +60°C

Tárolási páratartalom: 10% to 70%

19) Méretek: 220×67×32mm

20) Súly: ~ 210g (elemel)

D  Kalibráció lépései:

Használjon Szabványos Akusztikus kalibrátort.

- Végezze el a következő beállításokat:

Kijelző: SPL (dBA)

Mérési idő: GYORS

Tartomán: 60 - 110 dB

Mérési mód: MAX tartás letiltva

2)	Csatlakoztassa a mikrofont, a kalibrátor 1/2'-os csatlakozójába.

3) Kapcsolja be a kalibrátort, majd a készülék hátoldalán található potenciométerrel, állítsa be a kívánt szintet (1. ábra ). A képernyőn megjelenő érték, mutatja a beállított értéket. (94.0).

A termékeket, a gyártáskor pontosan kalibráljuk. Újrakalibrálási idő: 1 év.

E  Külső megjelenés, és funkciók:

1）Szélvédő.

2）Electret Condenser Mikrofon.

3)  LCD Kijelző.

4）Bekapcsoló gomb

5）Legnagyobb mért érték tartása. (MAX)

6）Szint tartomány beállítás:

30dB~80dB,     50dB~100dB,

60dB~110dB,   80dB~130 dB.

7）Mérési idő beállítás.

Gyors: Normál méréshez.

Lassú: Ingadozó hangforrás átlagának mérése.

8）Frekvencia kértékelés beállítása.

A: általános frekvenciaszint mérése.

C: hang alacsony frekvenciatartományának mérése.

9）Háttérvilágítás gomb

10）Külső 9VDC adapter csatlakozó.

11）AC kimenet csatlakozó: 0.707 V rms (a kiválasztott szintnek megfelelően).

12）DC kimenet csatlakozó: kimenet 10 mV/ dB

13）Állvány rögzítő csavar

14）Kalibrációs potenciométer

15）Elemtartó fedél.

F  LCD Kijelző magyarázat:

1）Szint tartomány.

2）Pillanatnyi hangnyomásszint.

3）Gyenge elemszitn jelzés.

4）Legnagyobb mérési érték tartása.

5）Mérési érték.

6）Mérési mértékegység.

7）Frekvencia kértékelés A/C.

8）Tartomány diagram.

9）Tartomány felső határa fölötti érték.

10）Lassú mérés.

11）Gyors mérés.

12）Tartomány alsó határa alatti érték.

G  Használat előtt:

1）Nyissa ki az elemtartót, és helyezze be a 4db 9V elemet.

2）Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

3）Ha a készülék jelzi, ha az elemszint alacsony,
cserélje ki az elemeket újakra.

4）Ha DC adapterrel használja a készüléket, akkor a az adapter csatlakozóját (3.5φ) csatlakoztassa a készülék megfelelő csatlakozójába.

H  Mérés menete:

1）Kapcsolja be a készüléket.

2）Állítsa be a kívánt paramétereket.

3）Ha általános zajszintet kíván mérni, válassza a dBA parameter.

4）Ha a mérni kívánt hangforrás szaggatott, és csak a hangnyomás csúcsát méri a készülék, akkor állítsa a mérési időt GYORS-ra, ha pedig a hangnyomás átlagát kívánja mérni, állítsa LASSÚ-ra.

5）Ha a legnagyobb mért érték tartása (MAX) funkció be van kapcsolva, akkor a készülék a kijelzőn tartja a legnagyobb mért hangnyomás értéket.

I  Figyelmeztetés

1）Magas hőmérsékleten, és páratartalomban ne használja a készüléket.

2）Ha hosszab ideig nem használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket.

3）Ha a készüléket szélben használja, rögzítse a szélvédőt, a nem kívánatos zajok kiszűréséhez.

4）Működtetési környezeti tényezők:

Relatív páratartalom ≤ 80%,

Hőmérséklet  0°C - +40°C

A fenti adatok iránymutatóak. Az adatok a valóságban eltérhetnek, változhatnak előzetes értesítés nélkül.